{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","PRAVILNIK","Pravilnik o postupku ispitivana neautomatskih vaga , a Dodatak III propisuje dokument Izvješće o ovjeravanju .\nISPITIVANJE ILI OVJERAVANJE ?","Prihvaćen","Novi nazivi u Dodatku III. biti će IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU PRENOSIVIH VAGA, a u Dodatku IV.  IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU NEPRENOSIVIH VAGA"]
[2,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","PRAVILNIK,\nI. OPĆE ODREDBE","definirati na koga se odnosi pravilnik (ovlašteni mjeritelj, serviser ...","Primljeno na znanje","U prijelaznim i završnim odredbama u članku 6. navedeno je da samo tijela ovlaštena za poslove ovjeravanja neautomatskih vaga moraju ispitna izvješća uskladiti s odrednicama Pravilnika u roku od godine dana od dana objave te je vidljivo da se Pravilnik odnosi samo na njih a ne odnosi se na ovlaštena tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje."]
[3,"Radmila Lalić","I. OPĆE ODREDBE,\nČlanak 1.","Smatram da je potebno pod g) ostaviti ''na sve ostale primjene različite od navedenih od a) do f)'' kao što je u Pravilniku o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage NN 21/16, čl. 3. Obrazloženje : 1.  na zahtjev vlasnika / korisnika mjerila vagu koja ispunjava mjeriteljske i temeljne zahtjeve nemamo razloga ne ovjeriti bez obzira da li je  koristi u svrhe pod a) do f). Moglo bi se protumačiti da se takva vaga ispituje nekim drugim postupkom.  2. dva pravilnika nisu u suglasnosti.","Nije prihvaćen","U PRAVILNIKU o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage - NN 21/16 u temeljnim zahtjevima članak 6. stoji da samo vage koje se upotrebljavaju ili su namijenjene za uporabu u smislu odredbe članka 3. stavka 2. točaka a) do f) toga Pravilnika moraju zadovoljavati temeljne zahtjeve utvrđene u Dodatku I. koji je tiskan uz taj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Iz navedenog je vidiljivo da vage pod stavkom g) toga Pravilnika ne moraju zadovoljavati temeljne zahtjeve samim time ne moraju biti ispitivane na način propisan u Pravilniku o postupku ispitivanja neautomatskih vaga."]
[4,"Vage d.o.o.","I. OPĆE ODREDBE,\nČlanak 1.","Članak 1, stavak 1 nije u skladu sa direktivom 2014/31/EU. Postupak prve ovjere mjerila može provoditi samo prijavljeno tijelo ili od njega odobren proizvođač.","Primljeno na znanje","U PRAVILNIKU o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage - NN 21/16 u prijelaznim i završnim odredbama u članku 42. stavak 3) stoji da se vage koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mogu staviti na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj do dana prestanka važenja rješenja o odobrenju tipa. Temeljem te odredbe po prestanku važećih rješenja o odobrenju tipa mjerila automatizmom će prestati i postupci prve ovjere neautomatskih vaga u Republici Hrvatskoj."]
[5,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","III. SADRŽAJ I ROK ČUVANJA ISPITNOG IZVJEŠĆA,\nČlanak 4.","U Članku se poziva na ispitno izvješće, a u dodacima se dokument naziva  Izvješće o ovjeravanju.","Prihvaćen","Novi nazivi u Dodatku III biti će IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU PRENOSIVIH VAGA, a u Dodatku IV  IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU NEPRENOSIVIH VAGA"]
[6,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE,\nČlanak 6.","Ispitno izvješće ili Izvješće o ovjeravanju (dodatak)","Prihvaćen","Novi nazivi u Dodatku III biti će IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU PRENOSIVIH VAGA, a u Dodatku IV  IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU NEPRENOSIVIH VAGA"]
[7,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","DODATAK I.,\n1. POJMOVI I DEFINICIJE","dopuniti za vage OIML R76-1, za utege OIML R111","Prihvaćen","Izmjenjeno u: Pojmovi iz ovog Pravilnika koji se odnose na neautomatske vage definirani su normom HRN EN 45501 - Mjeriteljski aspekti neautomatskih vaga, međunarodnom preporukom OIML R 76-1 i propisom koji uređuje mjeriteljske i temeljne zahtjeve za neautomatske vage.\nPojmovi iz ovog Pravilnika koji se odnose na utege koji se koriste u postupcima ispitivanja neautomatskih vaga definirani su međunarodnom preporukom OIML R 111 i propisom koji regulira mjeriteljske i tehničke zahtjeve za utege."]
[8,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","DODATAK I.,\n2. OPREMA ZA ISPITIVANJE ","Osnovna svojstva utega moraju biti usklađeni s međunarodnom preporukom OIML R111. Time su opisani etaloni.\nRazredi točnosti vaga u tablici 2.1. nisu ispravno napisani. Točka 2.1. a,b,c nepotrebno opisuju ono što piše u tablici.\nTablice 2.2. i 2.3.  prilagoditi tablici OIML R111.\nDometni utezi su standardni utezi opisani  2.2.1. ili su dometni neki drugi utezi?\nZamjenski tereti - kada se koriste i broj zamjenskih tereta? U Dodatku se navodi iznad 1000 kg .","Djelomično prihvaćen","Ispravljeno u tekstu radi pojašnjenja:\nDometni utezi su standardni utezi nazivne mase 1/10 e koji se upotrebljavaju za određivanje točke promjene pokazivanja (odnosno preklopa)  …\n\nTočka 2.1. a,b,c dodatno pojašnjava i njene odrednice nisu navedene u tablici.\n\nTablice 2.2. i 2.3. su prilagođene trenutno važećim PRAVILNIKOM o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg NN. 92/16 i PRAVILNIKOM o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg NN 92/16\n\nBudući se udio utega može dodatno smanjiti do najviše 1/5 Max, najveći broj zamjenskih tereta koji se mogu koristiti u postupku ispitivanja točnosti zamjenskim teretima je 4 puta po 1/5 Max čime bi se uz 1/5 Max početnih standardnih utega pokrilo čitavo područje mjerenja vage. \n\nRadi dodatnog pojašnjenja u dio Pravilnika koji se odnosi na zamjenske teret biti će ubačen slijedeći tekst a dio će se brisati iz DODATKA IV. :\n\nIspitivanja zamjenskim teretima mogu se obavljati na vagama Max > 1 t. U postupku ispitivanja se mogu upotrijebiti najviše 4 zamjenska tereta."]
[9,"Vage d.o.o.","DODATAK I.,\n2. OPREMA ZA ISPITIVANJE ","Rečenica \"Za ovjeravanje se mogu koristiti samo umjereni ili ovjereni utezi s dokazanom sljedivošću do nacionalnog ili međunarodnog etalona.\" nije u skladu sa Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 90/14, DODATAK 10. Uredba propisuje da se prilikom ovjeravanja moraju koristiti umjereni utezi.","Primljeno na znanje","Državni zavod za mjeriteljstvo je još ranije uočio potrebu izmjene Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 90/14, DODATAK 10 kako bi se uskladila s postojećom zakonskom regulativom i  preporukama OIML R 76-1 i OIML R 111 koje predviđaju da se u postupku ispitivanja i ovjeravanja mogu rabiti i ovjereni utezi. U međuvremenu su objavljeni PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg NN. 92/16 i PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg NN 92/16 koji su važeći i u postupku ispitivanja neautomatskih vaga dopuštaju uporabu i umjerenih i ovjerenih utega."]
[10,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","DODATAK I.,\n5. POSTUPAK OVJERAVANJA","pod točkom 2.2. odnosno 5.2. potrebno razdvojiti a) 1. točnost uređaja za postavljanje ništice a) 2. točnost uređaja za taru","Prihvaćen","Popis mjeriteljskih ispitivanja nakon izmjene: \n\na) točnost uređaja za postavljanje ništice\nb) ponovljivost\nc) ekscentričnost\nd) točnost pokazivanja rezultata vaganja\ne) točnost uređaja za taru\nf) test pokretljivosti\ng) kod vaga sa neautomatskim ravnotežnim položajem: test osjetljivosti\nh) za mobilne vage: test utjecaja nagiba\n  \nMjeriteljska ispitivanja, navedena od a) do h), opisana su u Dodatku II ovoga Pravilnika."]
[11,"Vage d.o.o.","DODATAK I.,\n5. POSTUPAK OVJERAVANJA","2.2. Mjeriteljska ispitivanja – standardni postupci - umjesto 2.2 potrebno upisati 5.2\n3.3. Označavanje mjerila ovjernim i zaštitnim oznakama- umjesto 3.3 potrebno upisati 5.3","Primljeno na znanje","Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila."]
[12,"Radmila Lalić","DODATAK I.,\n5. POSTUPAK OVJERAVANJA","5.1. točka 2. pod e) kaže da je obvezni podatak natpisne pločice tip, šarža i serijski broj. Iskustveno ne znam na kojoj natpisnoj pločici na neautomatskoj vagi piše šarža. Eventualno ostaviti tip, serijski broj i/ili šarža.","Primljeno na znanje","Tekst je usklađen sa zahtjevima PRAVILNIKA o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage - NN 21/16 DODATAK III. gdje je navedeno g) tip, šarža i serijski broj, i prema potrebi"]
[13,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","PRAVILNIK,\nDODATAK II.","Dodatak II je Radna uputa i da li je primjereno da se veže uz Pravilnik.","Primljeno na znanje","Osnovna intencija pisanja ovog Pravilnika i jeste da se propiše jedinstveni postupak ispitivanja neautomatskih vaga u Republici Hrvatskoj tako da bi se izbjegla situacija da svako ovlašteno tijelo propisuje svoje radne upute i koje ne bi bile ujednačene."]
[14,"Vage d.o.o.","DODATAK II.,\n1. ISPITIVANJE UREĐAJA S POSTAVLJANJEM NIŠTICE I PRAĆENJEM NIŠTICE ","2.2. Uređaj s analogim pokazivanjem - umjesto 2.2 potrebno upisati 1.2\nAnalogno navedenom gore, potrebno je izmjeniti sve točke do 6.6.","Primljeno na znanje","Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila."]
[15,"Vage d.o.o.","DODATAK II.,\n2. ISPITIVANJE PONOVLJIVOSTI ","3.3. Pokazni uređaj s digitalnim pokazivanjem - potrebno ispraviti na 2.3","Primljeno na znanje","Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila."]
[16,"Vage d.o.o.","DODATAK II.,\n5. ISPITIVANJE POKRETLJIVOSTI  ","Komentar se odnosi na točku 5.3. Predmetno ispitivanje se prema OIML R76-1 i EN 45501 provodi isključivo prilikom ispitivanja tipa. \nPotrebno je ili izbaciti ispitivanje pod 5.3 ili naglasiti da se isto ne  provodi prilijom redovne i izvanredne ovjere.","Prihvaćen","Dodano je u tekstu Pravilnika da se predmetno ispitivanje obavlja samo pri prvoj ovjeri."]
[17,"TEHNIČAR SERVAG d.o.o.","PRAVILNIK,\nDODATAK III.","Ostala mjeriteljska ispitivanja točke 5.2. do 5.6 su definirana s DA ili NE,  a zapis o tome nije potrebno voditi ?!\nUskladiti tekst  (NN21/16) - PRAVILNIK o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage\nDefinirati ulogu servisa i ugradnje zamjenskih dijelova.","Djelomično prihvaćen","Uzimajuću u obzir dosadašnju mjeriteljsku praksu u postupcima ovjeravanja neautomatskih vaga i mjeriteljsku infrastrukturu Republike Hrvatske procjenjeno je da se vođenjem ispitnih izvješća prema DODATKU III. i DODATKU IV. Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga osigurava potrebna razina povjerenja u rezultate mjerenja. Ranija propisana ispitna izvješća nisu imala niti navedena ispitivanja opisana u točkama 5.2 do 5.6 pa se mogao steći dojam da ta ispitivanja ne treba niti obavljati. Novim Pravilnikom predviđeno je da se predmetna ispitivanja obave i da se u ispitnom izvješću samo naznači da su obavljena.\nPravilnikom je predviđeno da ispitna izvješća u cijelosti obavlja ovlašteni mjeritelj ovlašten za poslove ovjeravanja neautomatskih vaga a ovlašteni serviser koji obavlja pripremu mjerila za ovjeru bi imao obavezu napraviti samo zapis o obavljenim servisnim zahvatima na mjerilu no sve to bi trebalo biti jasnije određeno i pojašnjeno nekakvim budućim općim “Pravilnikom o radu ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisa u postupcima ovjeravanja mjerila”."]
[18,"Vage d.o.o.","PRAVILNIK,\nDODATAK IV.","Napomenuti da se progibi ispituju samo prilikom prve ovjere","Prihvaćen","U DODATKU IV. u dijelu koji se odnose na progibe dodaje se tekst (samo pri 1. ovjeri)."]
[19,"DRAGOLJUB LAKIĆ","PRAVILNIK,\nDODATAK IV.","Provjeriti redoslijed:\n5.3.Ponovljivost\n5.4.Ekscentričnost","Primljeno na znanje","Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila."]